屈光筛查仪技术参数

- 用途

主要用于屈光筛查，筛选出近视、远视、散光、斜视、固视不对称、屈光参差等需要纠正的患者，采取进一步防控措施。适用于出生六个月到成人的屈光筛查。

- 技术参数

1.屈光检测（全自动）

2.球面度DS 范围：﹣7.50至﹢7.50，分辨率：0.25D/0.01D，精度：±0.50D

3.轴面度DC 范围：0.00D至3.00D，分辨率：0.25D/0.01D，精度：±0.50D

4.轴位Axis 范围：1至180°，分辨率：1°，精度：±5°

5.瞳孔直径Pupil size 范围：4.0至9.0mm，分辨率：0.1mm，精度±0.1mm

6.瞳距Pupil Distance 范围：35-80mm，分辨率：1mm，精度±1mm

7.固视方向（0至20°）

*8.工作距离（1m±5CM）

9.测量时间（1至3s）

10.固视目标（随机闪烁，声音刺激）

11.可测红光反射、眼球震颤

*12.数据接口（wifi + USB）

13.打印机接口（USB）

14.电池（可充电锂电池，可更换）

15.显示器（可触摸显示屏）

16.具有散瞳测量功能

- 基本配置

主机1台，电池2套，充电器1套，打印机1套，说明书1套等。

四、商务条件

1.数量：一套。

2.列明耗材和配件报价清单及设备过保后年保修费用。

3.售后服务：整体项目保修期≥3年；设备投入使用后，每年至少1次维护保养，报修后24小时内到达维修地点。

4.到货安装时间：接到成交通知书后准备产品，签订合同接到交货通知后15天内安装到指定地方。

5.付款方式：合同签订后，全部完成设备供货和安装、调试、验收合格入库后60天内，买方向卖方支付合同总额的90 %货款（卖方必须开具合同金额100%的正式税务发票给买方）, 一年后无质量问题再付10%货款。